2.733.009 ПС                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                       2.733.009 ПС      


ОАО “ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬ”                                                

      Украина, г. Житомир, пл. Победы, 10

ВАТ «ЕЛЕКТРОВИМІРЮВАЧ»

[image: image1.wmf]γ

Україна, м. Житомир, майдан Перемоги, 10

[image: image2.wmf],

X

100

Δ

N

γ

·

=


ТЕСЛАМЕТР ЭМ4305
ПАСПОРТ 
2.733.009 ПС
ТЕСЛАМЕТР ЭМ4305
ПАСПОРТ

2.733.009 ПС
           ВНИМАНИЕ!

         Не приступайте к работе с прибором не изучив содержание паспорта. 
        В связи с постоянной работой по совершенствованию прибора в конструкцию могут быть внесены некоторые изменения, не влияющие на его технические характеристики и не отраженные в настоящем паспорте.

           УВАГА!

        Не приступайте до роботи з приладом не вивчивши зміст паспорту.

         В зв’язку з постійною роботою по вдосконаленню приладу в конструкцію можуть бути внесені деякі зміни, що не впливають на  його технічні характеристики та не відображені в цьому паспорті. 

1 НАЗНАЧЕНИЕ

1.1 Тесламетр ЭМ4305 ( в дальнейшем - прибор)  предназначен для измерения индукции постоянных магнитных полей в воздушном зазоре не менее 1 мм. 

1.2 Основная область применения - в мукомольной промышленности для контроля индукции постоянных магнитных полей магнитных сепараторов для  удаления металлических примесей .

1.3 Рабочие климатические условия  применения прибора:

температура окружающего  воздуха  от 10 до 35 °С, верхнее значение относительной влажности воздуха 80( при температуре 25 °С, атмосферное давление  84 - 106,7 кПа 
(630 -  800 мм рт. ст.).

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1 Диапазоны  измерений, классы точности, пределы допускаемой основной погрешности в нормальных условиях применения (таблица 2)  соответствуют указанным в таблице 1. 
Таблица 1

	Измеpяемая

величина
	Диапазон   измеpений
	Класс   точности
	Пределы  допускаемой

основной приведеной погpешности, (

	Индукция  постоянного магнитного поля, мТл
	0-50

0-150

0-500
	2,5


	(2,5



	
	0-1500
	4,0
	(4,0


2.2  Основная   погрешность, изменения  показаний прибора и вариация показаний прибора (( ) выражаются в процентах в виде  приведенной погрешности по формуле
[image: image3.wmf]Δ

   
                                                                                                    (1)

[image: image4.wmf],

X

100

Δ

N

γ

·

=


    где     - значение абсолютной погрешности, изменения  показаний прибора и вариации показаний прибора, выраженное в единицах измеряемой  величины;

         XN - нормирующее значение, выраженное в тех же единицах, что и абсолютная погрешность.

         Нормирующее  значение  XN  принимать  равным  конечному  значению диапазона измерения.
         Минимальные значения цены деления шкал соответствуют:

	  1  мТл по шкале 0 - 50  мТл;
	 10  мТл по шкале 0 - 500  мТл;

	  3  мТл по шкале 0 - 150  мТл;
	 30  мТл по шкале 0 - 1500  мТл.


 Таблица 2

	Влияющая величина
	Нормальное значение

	Положение прибора, град
	Горизонтальное ( 2

	Температура окружающего воздуха, (C
	20 ( 5

	Относительная влажность воздуха, %
	30 - 80

	Атмосферное давление, кПа (мм рт. ст.)
	84 - 106,7  (630 - 800)

	Напряжение источника питания, В
	5,4 - 6,8 (встроенный электрохимический источник постоянного тока или внешний блок питания (БП) от сети переменного тока (220 ( 22) В с частотой 
(50 ( 0,5) Гц  и коэффициентом несинусоидальности кривой напряжения до 5 %)

	Ориентация прибора

(относительно магнитного поля Земли)
	Любая

	Внешнее магнитное поле
	Магнитное поле Земли

	Ферромагнитная опорная  плоскость
	Отсутствие


2.3 Отклонение указателя прибора от нулевой отметки шкалы не более 1,9 мм.

2.4 Переброс указателя прибора не превышает его установившегося отклонения более, чем на  20 % длины наибольшей шкалы, минимальное значение которой 76  мм.

2.5 Предел допускаемой вариации показаний прибора равен 1,25 %.
2.6 Время  успокоения прибора не превышает  4 с.  Время установления рабочего режима прибора не превышает 30 с после  включения. 

           Режим работы прибора - непрерывный.   Продолжительность непрерывной работы - в течение   16 ч с перерывом до повторного включения  1 ч. В процессе работы, при необходимости, следует заменять встроенные электрохимические источники тока.

2.7 Значение потребляемой мощности, не более:

· - от встроенного электрохимического источника тока - 136  мВт,

· - от сети переменного тока (прибор и блок питания БП) - 3 ВА при максимальном значении напряжения источника питания  (таблица 2).
2.8  Изоляция между всеми изолированными электрическими цепями блока питания и корпусом блока питания в нормальных климатических условиях применения (таблица 2) выдерживает в течение 1 мин действие испытательного напряжения переменного тока практически синусоидальной формы частотой   (50 ( 1) Гц, среднеквадратического значения 
2 кВ.

2.9 Пределы допускаемых изменений показаний  прибора в интервале влияющей величины рабочих условий применения приведены в таблице 3.

   Таблица 3

	Влияющая

величина
	Интервал влияющей

величины
	Пределы допускаемого

изменения показаний, (

	Температура

окружающего

воздуха, ° C
	От 10
до 35

	±4,0 в диапазоне 0-1500,

±2,5 в остальных диапазонах (на каждые 10°С  изменения температуры)

	Положение прибора
	Отклонение от горизонтального на 10 градусов в любом направлении
	±2,5



	Внешнее однородное

магнитное поле
	Постоянное с индукцией 0,5 мТл
	±1,5

	Ферромагнитная опорная

плоскость
	Толщина (2 ± 0,5) мм
	±1,25

	Такой же прибор
	Размещённый вплотную, до этого находившийся на расстоянии не   менее 1 м.
	±1,25


2.10 Габаритные размеры прибора 185 мм х 110 мм х 55 мм. Габаритные размеры рабочей части первичного измерительного преобразователя (ПИП) - 80 мм х 3 мм х 1 мм.

2.11 Масса прибора  не более 0,65 кг. Масса комплекта поставки прибора с принадлежностями не более 1,5 кг.

2.12 Суммарная масса драгоценных материалов в приборе и БП:

 золота - 0,030133 г, серебра - 2,50095 г , платины - 0,006 г (растяжка ), палладия -0,005 г.

2.13 Суммарная масса цветных металлов в приборе и БП:

алюминия и алюминиевых сплавов - 42,4 г  (шильдики, в  обойме и циферблате измерительного механизма); кобальта - 9 г  (магнит измерительного механизма );  меди и сплавов на медной основе - 112 г  (обмотка в трансформаторе, гнезда, провода).

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

3.1 Вместе с прибором поставляются:  

	паспорт 
	-
	1 экз.

	свидетельство о приемке 
	-
	1 экз.

	блок питания (БП) 
	-
	1 шт.

	первичный измерительный  преобразователь (ПИП)
	-
	1 шт.

	футляр для укладки прибора  и принадлежностей 
	-
	1 шт.

	Примечания

1 Допускается поставлять свидетельство о приемке не отдельным документом, а в составе паспорта одним  из его разделов.

2 Прибор поставляется без электрохимических источников тока.


4 УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

4.1 Элементы электрической схемы прибора расположены на печатной плате и заключены в корпус из изоляционного материала. Органы управления, отсчетное устройство расположены на лицевой стороне прибора. 

4.2 Камера электрохимических источников тока типа А316 (КВАНТ, ПРИМА, УРАН или аналогичные) для питания прибора расположена с тыльной стороны прибора. Конструкция прибора предусматривает смену электрохимических источников тока без нарушения клейма предприятия - изготовителя.

      Для  подключения прибора к БП при питании прибора от сети переменного тока, на торцевой 

[image: image5.wmf]Δ


стороне корпуса предусмотрено гнездо " 5,4            6,8 V", а с противоположной стороны - розетка   

[image: image6.wmf]γ


[image: image7.wmf],

X

100

Δ

N

γ

·

=

 "                             "  для подключения ПИП прибора.     

4.3 В приборе применен механизм измерительный магнитоэлектрической системы с подвижной катушкой на растяжках с внутрикатушечным магнитом.

     Ток полного отклонения механизма измерительного равен  0,100 мА, падение напряжения на обмотке рамки не более 100 мВ.

4.4 Принцип действия прибора основан на преобразовании с помощью датчика Холла индукции постоянного магнитного поля в электрический сигнал, усиление этого сигнала и преобразование его в механическую энергию перемещения указателя отсчетного устройства.

5 УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

5.1 При работе с прибором необходимо соблюдать правила техники безопасности.

5.2 При измерениях прибор нужно располагать так, чтобы при снятии показаний была исключена опасность прикосновения к электрическим цепям, находящимся под напряжением, а также к движущимся деталям механизмов.
6 ПОДГОТОВКА ПРИБОРА К  РАБОТЕ И ПОРЯДОК РАБОТЫ

6.1 Для получения достоверных результатов измерений и для предупреждения возможных повреждений прибора следует придерживаться следующих правил:

      - выдержать прибор в течение  4 ч в рабочих климатических условиях применения, если он длительное время находился в климатических условиях, отличных от рабочих, и 48 ч, если прибор длительное время находился при влажности окружающего воздуха, соответствующей предельным условиям транспортирования;

      - установить ручку переключателя диапазонов измерений в положение "ВЫКЛ";

      - установить электрохимический источник тока в камеру прибора, соблюдая полярность подключения или подключить прибор через БП к сети переменного тока, при этом электрохимические источники тока автоматически отключаются;

      - установить прибор в горизонтальное положение;

[image: image8.wmf]Δ

      - установить корректором "               "  указатель измерительного механизма прибора на отметку механического нуля (нулевая отметка шкалы "mT ");

[image: image9.wmf]     - проконтролировать работоспособность встроенных в прибор электрохимических источников тока или БП, для чего установить ручку переключателя диапазонов измерений в положение
" ((1 ( ",  при этом  указатель отсчетного устройства должен находиться в секторе  
"          ((1(           ". 

[image: image10.wmf],

X

100

Δ

N

γ

·

=

      В случае выхода указателя за пределы сектора следует заменить электрохимические источники тока или проверить исправность БП;

          подключить ПИП к розетке  "                         " прибора.

   Внимание! При  пользовании  прибором недопустимо приложение механических усилий к измерительной части ПИП.       

6.2 Установить ручку переключателя диапазонов измерений в одно из фиксированных положений, соответствующее предполагаемому значению индукции постоянного магнитного поля.   

      Если значение индукции не известно, начинать измерения следует с наибольшего значения.

6.3 Произвести установку электрического нуля прибора на выбранном диапазоне измерений, для чего поместить ПИП в нуль-камеру (отверстие с маркировкой "0-к") и вращая  ручку "Уст.0" установить указатель (стрелку) на нулевую отметку соответствующей шкалы .

6.4 Расположить измерительную часть ПИП в магнитном поле так, чтобы направление вектора магнитной индукции было перпендикулярно плоскости измерительной части ПИП, и произвести отсчет показаний.

      Если направление вектора неизвестно, то, изменяя положение ПИП в магнитном поле добиться максимального отклонения указателя отсчетного устройства и произвести отсчет показаний.

6.5 По окончанию работы с прибором вынуть измерительную часть ПИП из магнитного поля, ручку переключателя диапазонов измерения установить в положение "ВЫКЛ.".

7 УКАЗАНИЕ ПО КАЛИБРОВКЕ 

7.1 Настоящий  раздел устанавливает методику периодической калибровки прибора.

Периодичность калибровки прибора устанавливается потребителем с учетом интенсивности и
условий эксплуатации, но не реже одного раза в два года.

     Настоящий раздел может применяться при проведении поверки приборов, применяемых в 
сфере распространения государственного метрологического надзора.
7.2 Операции калибровки

7.2.1 При  проведении калибровки должны быть выполнены операции, указанные в таблице
 4.

При  отрицательных результатах одной из операций калибровка прибора прекращается.

    Таблица 4
	Наименование операции калибровки
	Номер пункта     раздела
	Обязательность проведения операции при

	
	
	калибровке после ремонта
	периодической 

калибровке

	1 Проверка  внешнего вида
	7.5.1
	да
	да

	2 Проверка прочности электрической изоляции
	7.5.2
	да 
	нет

	3 Проверка электрического сопротивления изоляции
	7.5.3
	да
	да

	4 Определение основной погрешности
	7.5.4
	да
	да


7.3 Средства калибровки

7.3.1 При проведении калибровки должны быть применены ниже перечисленные средства
калибровки:

    1) универсальная пробойная установка УПУ-1М, значения испытательного  напряжения  от  
0 до 10 кВ, точность установки +- 4%  - по п. 2  таблицы 4;

          2) мегаомметр Ф4101  - по п. 3 таблицы 4;

          3) установка УПТ-5, класс точности 0,5 и мера магнитной индукции КМ-2 - по п. 4 таблицы 4.

          4) установка У300 - по п. 4 таблицы 4;

          5) ампервольтметр Щ301- по п. 4 таблицы 4;

          6) катушка электрического сопротивления Р321, номинальное сопротивление 1 Ом- по п. 4 таблицы 4.      

7.3.2 Допускается  применение  других средств калибровки с характеристиками не ниже, 
чем у вышеперечисленных.      

7.4 Условия калибровки и подготовка к ней

7.4.1 При проведении калибровки должны быть соблюдены нормальные условия (таблица 
2) настоящего паспорта. 

7.4.2 При  проведении калибровки следует руководствоваться  эксплуатационной  
документацией  на  прибор и применяемые средства калибровки.

7.4.3 В ходе контроля метрологических характеристик не допускается  регулировка и 
подстройка прибора, не предусмотренная настоящим разделом.

7.4.4 Перед проведением калибровки прибор и применяемые средства калибровки должны 
быть подготовлены к работе в соответствии с их эксплуатационной документацией.

7.4.5 При проведении калибровки должны соблюдаться требования безопасности, 
указанные в разделе 5 настоящего ПС и эксплуатационной документации на применяемые средства калибровки.    

7.5 Проведение калибровки

7.5.1 При проведении внешнего осмотра должно быть установлено соответствие прибора и 
БП следующему требованию:

     -  составные  части прибора и БП не должны иметь механических повреждений, влияющих на их работоспособность.

7.5.2 Проверка прочности электрической изоляции БП (п. 2.8 настоящего паспорта) 
производится с применением установки пробойной.

      Испытательное  напряжение прикладывается между  соединенным вместе выводами вилки  сетевого питания  и выводами штеккера и корпусом блока питания. При  воздействии испытательного напряжения не должны наблюдаться признаки пробоя или поверхностного перекрытия изоляции.

7.5.3 Проверка электрического сопротивления изоляции БП производится с применением 
мегаомметра номинальным напряжением 500 В.

     Мегаомметр  подключается  в соответствии с п. 7.5.2, показания мегаомметра фиксируются через  1  мин после приложения напряжения.

     Результат  операции  калибровки считается положительным, если измеренное  значение  электрического сопротивления изоляции не менее 40 МОм  в нормальных условиях применения (таблица 2).

7.5.4 Калибровка прибора сводится к определению основной погрешности. Определение 
основной погрешности прибора производить по поверочным схемам, в соответствии с рисунками 1 и 2.      

7.5.4.1 Основную погрешность поверяемого прибора с применением установки УПТ-5
(рисунок 1) определять следующим образом:

     -  установить на установке УПТ-5 одно из значений магнитной индукции, соответствующее значению магнитной индукции на поверяемой числовой отметке шкалы;

     - установить ПИП поверяемого прибора  в фиксирующем устройстве в рабочем объеме электромагнита установки УПТ-5;

     - вращая ПИП, добиться максимального отклонения механического указателя отсчетного устройства поверяемого прибора .

     Разность между показанием поверяемого прибора и установленным значением магнитной индукции на установке УПТ-5 является абсолютной погрешностью (().

7.5.4.2 Основную погрешность поверяемого прибора с применением меры магнитной 
индукции (рисунок 2) определять следующим образом:

     - поместить ПИП поверяемого прибора  в фиксирующем устройстве между катушками меры магнитной индукции;

     - установить меру магнитной индукции по уровню;

  - повернуть меру магнитной индукции таким образом, чтобы составляющая индукция магнитного поля Земли оказывала наименьшее влияние на ПИП поверяемого прибора (контролировать по наименьшему по абсолютной величине показанию прибора в диапазоне 

измерений 0-50 мТл ). При этом положение меры магнитной индукции, установленное по уровню, должно оказаться неизменным;

     - по ампервольтметру "В" и образцовому сопротивлению "R" установить ток в мере магнитной индукции, соответствующий одному из поверяемых значений величины индукции магнитного поля, определяемому по формуле 

                                                   В = К∙I,                      ( 2 )

     где В - поверяемое значение индукции магнитного поля, мТл;

           К - постоянная меры магнитной индукции, мТл/A;

           I - сила тока, А;

     - вращая ПИП, добиться максимального отклонения механического указателя отсчетного устройства поверяемого прибора .

     Разность между показанием поверяемого прибора и установленным значением магнитной индукции на мере магнитной индукции является абсолютной погрешностью (().

[image: image11.wmf]
           1 - полюсные наконечники установки УПТ-5;

           2 - обмотки электромагнита установки УПТ-5;

        3 - первичные преобразователи ПП и ИП (ПП- поверяемый прибор, ИП- образцовый прибор установки УПТ-5).

Рисунок 1 - Поверочная схема с применением установки УПТ-5

     

 1 -  мера магнитной индукции, КМ-2;

 2 - первичный измерительный преобразователь;

         ПП - поверяемый прибор;

         И - установка У300;

         В - ампервольтметр Щ301;

         R - катушка электрического сопротивления измерительная Р321, 1 Ом.

Рисунок 2 - Поверочная схема с применением меры магнитной индукции

7.5.4.3 Рассчитать для каждой поверяемой точки основную приведенную погрешность 
измерения по формуле (1) настоящего паспорта.

        Наибольшее из полученных значений основной погрешности не должно превышать значений, 
установленных в таблице 1 настоящего паспорта. 

7.6 Оформление результатов калибровки.
         Положительные  результаты калибровки оформляются оттиском клейма в свидетельстве о приемке.

        При  отрицательных  результатах калибровки решение о возможности  дальнейшего  применения прибора принимает руководитель предприятия, которое его использует.

8 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

8.1 Прибор можно транспортировать в закрытом транспорте любого вида. При 
транспортировании воздушным транспортом прибор должен быть размещен в герметизированном отсеке.

     Предельные условия транспортирования:

     - температура окружающего воздуха минус 50, плюс 50 (С;
     - относительная влажность воздуха 98 % при температуре 35 (С;
     - атмосферное давление 84 -106,7 кПа (630 - 800 мм рт.ст.);

     - максимальное ускорение механических ударов 30  м/с2  при частоте 80-120 ударов в минуту.

     Железнодорожные вагоны, контейнеры, кузова автомобилей, используемые для транспортирования прибора, не должны иметь следов перевозки цемента, угля, химикатов и т.д.     

8.2 Прибор до введения в эксплуатацию должен храниться в упаковке предприятия - изготовителя при температуре окружающего воздуха от 5 до 40 (С и относительной влажности до   80 % при температуре 25 (С.

     Хранение прибора без упаковки следует производить при температуре окружающего воздуха от 10 до 35 (С и  относительной влажности 80 % при температуре 25 (С.
     При хранении прибора или при длительном перерыве в работе с ним рекомендуется электрохимические источники тока изъять из прибора и хранить их отдельно.

     В помещениях для хранения не должно быть пыли, паров кислот и щелочей, агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию.

     При хранении прибора в потребительской таре (футляре) количество рядов складирования по высоте не должно превышать десяти.
8.3 Прибор по истечении срока службы, не подлежащий ремонту, изымается из обращения и эксплуатации, и подвергается утилизации в установленном порядке.

9 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

9.1 Изготовитель гарантирует соответствие прибора требованиям технических
условий при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

9.2 Гарантийный срок эксплуатации -  18 месяцев со дня ввода  прибора в 
эксплуатацию, но не более 24 месяца со дня изготовления прибора.  Гарантийный срок хранения - 6 месяцев со дня изготовления прибора.        

9.3 Претензии к качеству прибора принимаются к рассмотрению и гарантийный 
ремонт производится при наличии свидетельства о приемке и сохранности на приборе оттиска клейма предприятия -  изготовителя или организации, производящей гарантийный ремонт.

АДРЕС ГАРАНТИЙНОЙ РЕМОНТНОЙ МАСТЕРСКОЙ

10014 ,УКРАИНА, г. ЖИТОМИР,    пл.  ПОБЕДЫ,  10.   

 ЦЕНТРАЛЬНАЯ    РЕМОНТНАЯ   ЛАБОРАТОРИЯ,

тел:(0412)405-863, e-mail: office@eliz.com.ua, www.eliz.com.ua.  

ПРИЛОЖЕНИЕ А: схема электрическая принципиальная прибора и БП
1 ПРИЗНАЧЕННЯ

1.1 Тесламетр ЭМ4305 ( далі за текстом - прилад)  призначений для вимірювання|виміру| індукції постійного магнітного поля в повітряному зазорі не менше 1 мм. 
1.2 Основна область застосування|вживання| - в мукомельній промисловості для контролю індукції постійних магнітних полів магнітних сепараторів для  видалення|віддалення| металевих домішок|нечистот| .

1.3 Робочі кліматичні умови  застосування|вживання| приладу:

температура довкілля|довколишнього| від 10 °С до 35 °С, верхнє значення відносної вологості|вогкості| повітря 80 % при температурі 25 °С, атмосферний тиск|тиснення|  84 - 106,7 кПа | (630 -  800 мм рт|. ст.).

2 ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1 Діапазони  вимірювання|вимірів|, класи точності, границі допустимої основної похибки в 
нормальних умовах застосування|вживання| (таблиця 2)  відповідають вказаним в таблиці 1.                                                                                                                                   
   Таблиця 1

	Вимірювана

величина
	Діапазон   вимірювання|вимірів|
	Клас точності
	Границі  допустимої 
основної зведеної похибки,| (

	Індукція  постійного магнітного поля, мТ|
	0-50

0-150

0-500
	2,5


	(2,5



	
	0-1500
	4,0
	(4,0


2.2 Основна похибка, змінення показів приладу і варіація показів приладу (() 
визначаються|виказуються,висловлюються| у відсотках|процентах| у вигляді  зведеної похибки за формулою 
                                      (1) 
                                                             
           де     - значення абсолютної похибки, зміна показів приладу та варіація показу приладу, виражені|виказане,висловлене| в одиницях вимірюваної  величини;

    XN - нормувальне значення, виражене|виказане,висловлене| в тих же одиницях, що і абсолютна похибка.

          Нормувальне значення XN приймати рівним верхньому|скінченному| значенню діапазону вимірювання|виміру|.
      Мінімальні значення ціни поділок|поділки,розподілу,поділу| шкали відповідають:

	  1  мТ | за шкалою 0 - 50  мТ|;
	 10  мТ| за шкалою 0 - 500  мТ|;

	  3  мТ| за шкалою 0 - 150  мТ|;
	30  мТ | за шкалою 0 - 1500  мТ|.


          Таблиця 2

	Впливна величина
	Нормальне значення

	Положення|становище| приладу
	Горизонтальне ( 2°

	Температура довкілля,|довколишнього| (C
	20 ( 5

	Відносна вологість|вогкість| повітря, %
	30 - 80

	Атмосферний тиск|тиснення|, кПа| (мм рт|. ст.)
	84 - 106,7  (630 - 800)

	Напруга|напруження| джерела живлення|харчування|, В
	5,4-6,8 (розміщене в приладі електрохімічне джерело постійного струму|току| або зовнішній блок живлення|харчування| (БП|) від мережі|сіті| змінного струму|току| 
(220(22) В з|із| частотою (50(0,5) Гц  і коефіцієнтом |гармонік|напруження| до 5 %)

	Орієнтація приладу відносно магнітного поля Землі|грунту|
	Будь-яка

	Зовнішнє магнітне поле
	Магнітне поле Землі|грунту|

	Феромагнітна опорна  площина|плоскість|
	Повна відсутність


2.3 Відхил вказівника приладу від нульової відмітки шкали не більше 1,9 мм.

2.4 Викид вказівника приладу не перевищує його показу, що установився, більш, чим на 20 % 
довжини найбільшої шкали, мінімальне значення якої 76  мм.

2.5 Варіація показу приладу складає 1,25 %.
2.6 Тривалість часу заспокоєння приладу не перевищує  4 с.  Тривалість часу
встановлення робочого режиму приладу не перевищує 30 с |із| після|потім|  вмикання|приєднання|. 

           Режим роботи приладу - безперервний.   Тривалість безперервної роботи - протягом   
16 год з|із| перервою до повторного вмикання|приєднання|  1 год. В процесі роботи, при необхідності, слід замінювати розміщені в приладі електрохімічні джерела струму|току|.

2.7 Значення споживаної потужності, не більше:

       - від розміщеного в приладі електрохімічного джерела струму|току| - 136  мВт;|
       - від мережі|сіті| змінного струму|току| (прилад і блок живлення|харчування| БП|) - 3 ВА| при максимальному значенні напруги|напруження| джерела живлення|харчування|  (таблиця 2).

2.8 Ізоляція між всіма ізольованими електричними колами|цепами| блоку живлення|харчування| і
корпусом блоку живлення|харчування| в нормальних кліматичних умовах застосування|вживання| (таблиця 2) витримує протягом 1 хв. дію випробувальної напруги|напруження| змінного струму|току| практично синусоїдальної форми частотою (50(1) Гц, середнє квадратичне| значення якої складає 2 кВ.

2.9 Допустима зміна показів  приладу в інтервалі впливної величини робочих умов 
застосування|вживання| наведена в таблиці 3.

             Таблиця 3

	Впливна величина
	Інтервал впливної величини
	Допустима зміна показів,|показників,показань| (

	Температура довкілля,
 °C
	Від 10
до 35

	±4,0 у діапазоні 0-1500

±2,5 у решті діапазонів (на кожні10°С зміни температури)

	Положення|становище| приладу
	Відхил від горизонтального на 10 градусів в будь-якому напрямі|направленні|
	±2,5



	Зовнішнє магнітне поле
	Постійне з|із| індукцією 0,5 мТ|
	±1,5

	Феромагнітна опорна

площина|плоскість|
	Товщина (2±0,5) мм
	±1,25

	Такий же прилад
	Розміщений впритул, до цього знаходився|перебував| на відстані не менше 1 м.
	±1,25


2.10 Габаритні розміри приладу 185 мм х 110 мм х 55 мм. Габаритні розміри
робочої частини|частки| первинного вимірювального перетворювача (ПВП|) - 80 мм х 3 мм х 1 мм.

2.11 Маса приладу  не більше 0,65 кг. Маса комплекту постачання приладу з|із| 
приладдям не більше 1,5 кг

2.12 Сумарна маса дорогоцінних|коштовних| матеріалів в приладі і БП|:

 золото - 0,030133 г, срібло - 2,50095 г, платини - 0,006 г (розтяжка ), паладію -0,005 р.

2.13 Сумарна маса кольорових металів в приладі і БП|:

алюмінію і алюмінієвих сплавів - 42,4 г  (шильдики|, в  обоймі і циферблаті вимірювального механізму); кобальту - 9 г  (магніт вимірювального механізму );  міді і сплавів на мідній основі - 
112 г  (обмотка в трансформаторі, гнізда|гнізда|, дроти|проводи|).

3 КОМПЛЕКТНІСТЬ

3.1 Разом з приладом постачаються:  
	паспорт 
	-
	1 прим|.

	свідоцтво|свідчення,посвідка| про приймання 
	-
	1 прим|.

	блок живлення|харчування| (БП|) 
	-
	1 шт.

	первинний вимірювальний  перетворювач (ПВП|)
	-
	1 шт.

	футляр для укладання приладу  і приладдя 
	-
	1 шт.

	Примітки|тлумачення|
1 Допускається поставляти свідоцтво|свідчення,посвідка| про приймання не окремим документом, а у складі паспорта одним  з його розділів.

2 Прилад поставляється без електрохімічних джерел струму|току|.


4 ПРИСТРІЙ|устрій| І ПРИНЦИП РОБОТИ

4.1 Елементи електричної схеми приладу розташовані|схильні| на друкованій платі|платі| і
розміщені|ув'язнені| в корпусі з|із| ізоляційного матеріалу. Органи управління, відліковий пристрій|устрій| розташовані|схильні| на лицьовій стороні приладу. 

4.2 Камера електрохімічного джерела струму|току| типу А316 (КВАНТ, ПРИМА, УРАН або 
аналогічні) для живлення|харчування| приладу розташована|схильна| з тильної сторони приладу. Конструкція приладу передбачає зміну електрохімічного джерела струму|току| без порушення клейма|тавра| підприємства - виготівника.

           Для  підключення приладу до БП| при живленні|харчуванні| приладу від мережі|сіті| змінного струму|току|, на торцьовій стороні корпусу передбачено гніздо|гніздо| " 5,4            6,8 V", а з протилежної сторони - 
розетка    "                             "  для підключення ПИП| приладу.     

4.3 У приладі застосований механізм вимірювальний магнітоелектричної системи з|із| 
рухомою|жвавою,рухливою| котушкою|катушкою| на розтяжках з|із| внутрішньокотушковим магнітом.

           Струм|тік| повного|цілковитого| відхилу механізму вимірювального дорівнює  0,100 мА|, падіння напруги|напруження| на обмотці рамки не більше 100 мВ|.

4.4 Принцип дії приладу заснований на перетворенні за допомогою датчика Холла 
індукції постійного магнітного поля в електричний сигнал, посилення цього сигналу і перетворення його в механічну енергію переміщення вказівника відлікового пристрою|устрою|.

5 ВКАЗІВКИ ЗАХОДІВ БЕЗПЕКИ

5.1 При роботі з|із| приладом необхідно дотримувати правила техніки безпеки.

5.2 При  вимірюваннях|вимірах| прилад потрібно розташовувати так, щоб при знятті показів|показників,показань| 
була виключена небезпека дотику до електричних кіл|цепів|, що знаходяться|перебувають| під напругою|напруженням|, а також до рухомих деталей механізмів.
6 ПІДГОТОВКА ПРИЛАДУ ДО  РОБОТИ І ПОРЯДОК|лад| РОБОТИ

6.1 Для отримання|здобуття| достовірних результатів вимірювань|вимірів| і для попередження|попереджувати,запобігання| 
можливих пошкоджень|ушкоджень| приладу слід дотримуватися наступних|слідуючих| правил:

      - витримати прилад протягом  4 ч в робочих кліматичних умовах застосування|вживання|, якщо він тривалий час знаходився|перебував| в кліматичних умовах, відмінних|інших| від робочих|робітників|, і 48 ч, якщо прилад тривалий час знаходився|перебував| при вологості|вогкості| навколишнього|довколишнього| повітря, відповідній граничним умовам транспортування;

      - встановити ручку перемикача діапазонів вимірювання|вимірів| в положення|становище| "ВЫКЛ";

      - встановити електрохімічне джерело струму|току| в камеру приладу, дотримуючи полярність підключення або підключити прилад через БП| до мережі|сіті| змінного струму|току|, при цьому електрохімічні джерела струму|току| автоматично відключаються;

      - встановити прилад в горизонтальне положення|становище|;

      - встановити коректором "               "  покажчик вимірювального механізму приладу на відмітку механічного нуля (нульова відмітка шкали "mT" );

     - проконтролювати працездатність вбудованих в прилад електрохімічних джерел струму|току| або БП|, для чого встановити ручку перемикача діапазонів вимірювання|вимірів| в положення|становище|
" ((1 ( ",  при цьому  вказівник відлікового пристрою|устрою| повинен знаходитися|перебувати| в секторі  
"          ((1(           ". 

      У разі|в разі| виходу покажчика за межі сектора слід замінити електрохімічні джерела струму|току| або перевірити справність БП|;

          підключити ПВП| до розетки  "                           " приладу.

   Увага! При  користуванні  приладом неприпустимо|недопустимо| додаток механічних зусиль до вимірювальної частини|частки| ПВП|.       
6.2 Встановити ручку перемикача діапазонів вимірювання|вимірів| в одне з фіксованих 
положень|становищ|, відповідне передбачуваному значенню індукції постійного магнітного поля.   

           Якщо значення індукції не відоме, починати|розпочинати,зачинати| вимірювання|виміри| слід з найбільшого значення.

6.3 Провести|виробити,справити| установку електричного нуля приладу на вибраному діапазоні 
вимірювання|вимірів|, для чого помістити ПВП| в нуль-камеру (отвір з|із| маркіровкою "0-до")  і обертаючи  ручку "Уст.0" встановити покажчик (стрілку) на нульову позначку відповідної шкали .

6.4 Розташувати вимірювальну частину|частку| ПВП| в магнітному полі так, щоб напрям|направлення| 
вектора магнітної індукції був перпендикулярний площині|плоскості| вимірювальної частини|частки| ПВП|, і провести|виробити,справити| відлік показів|показників,показань|.

           Якщо напрям|направлення| вектора невідомо, то, змінюючи|зраджуючи| положення|становище| ПИП| в магнітному полі добитися максимального відхилення вказівника відлікового пристрою|устрою| і провести|виробити,справити| відлік показів|показників,показань|.

6.5 По закінченню роботи з|із| приладом вийняти вимірювальну частину|частку| ПВП| з|із| 
магнітного поля, ручку перемикача діапазонів вимірювання|виміру| встановити в положення|становище| "ВЫКЛ.".

7 ВКАЗІВКИ ПО КАЛІБРУВАННЮ (ПОВІРЦІ) 
7.1 Даний|теперішній,даний|  розділ встановлює методику періодичного калібрування приладу.

           Періодичність калібрування приладу встановлюється споживачем з урахуванням|з врахуванням| інтенсивності і умов експлуатації, але|та| не рідше за одне разу в два року.

           Даний|теперішній,даний| розділ може застосовуватися при проведенні повірки приладів, вживаних у сфері розповсюдження|поширення| державного метрологічного нагляду.

7.2  Операції калібрування

7.2.1 При  проведенні калібрування повинні бути виконані операції, вказані в таблиці 4.

         Таблиця 4
	Найменування операції калібрування
	Номер пункту     розділу
	Обов'язковість проведення операції при

	
	
	калібруванні після|потім| ремонту
	періодичного 

калібрування

	1 Перевірку  зовнішнього вигляду
	7.5.1
	Так|та|
	Так|та|

	2 Перевірка міцності електричної ізоляції
	7.5.2
	Так|та|
	Ні

	3 Перевірка електричного опору ізоляції
	7.5.3
	Так|та|
	Так|та|

	4 Визначення основної похибки
	7.5.4
	Так|та|
	Так|та|


При  негативних|заперечних| результатах однієї з операцій калібрування приладу припиняється.

7.3 Засоби|кошти| калібрування

7.3.1 При проведенні калібрування повинні бути застосовані нижче перераховані засоби|кошти| калібрування:

     1) універсальна пробійна установка УПУ-1М|, значення випробувальної  напруги|напруження|  від  0 до 10 кВ|, точність установки +- 4%  - по п. 2  таблиці 4;

     2) мегаомметр Ф4101  - по п. 3 таблиці 4;

     3) установка УПТ-5|, клас точності 0,5 і міра магнітної індукції КМ-2 - по п. 4 таблиці 4.

     4) установка У300 - по п. 4 таблиці 4;

     5) ампервольтметр Щ301- по п. 4 таблиці 4;

     6) котушка|катушка| електричного опору Р321, номінальний опір 1 Ом- по п. 4 таблиці 4.
7.3.2 Допускається  застосування|вживання|  інших засобів|коштів| калібрування з|із| характеристиками не 
нижче, ніж у|в,біля| вищеперерахованих.      
7.4 Умови калібрування і підготовка до неї

7.4.1 При проведенні калібрування повинні бути дотримані нормальні умови (таблиця 2) 
цього|теперішнього,даного| паспорта. 

7.4.2 При  проведенні калібрування слід керуватися  експлуатаційною  документацією  на  
прилад і вживані засоби|кошти| калібрування.

7.4.3 В ході контролю метрологічних характеристик не допускається  регулювання і 
підстроювання приладу, не передбаченого цим|теперішнім,даним| розділом.

7.4.4 Перед проведенням калібрування прилад і вживані засоби|кошти| калібрування повинні 
бути підготовлені до роботи відповідно до їх експлуатаційної документації.

7.4.5 При проведенні калібрування повинні дотримуватися вимоги безпеки, вказані в 
розділі 5 сьогодення ПС| і експлуатаційної документації на вживані засоби|кошти| калібрування.    

7.5 Проведення калібрування

7.5.1 При проведенні зовнішнього огляду повинно бути встановлено|установлено| відповідність 
приладу і БП| наступній|слідуючій| вимозі:

            -  складові  частини приладу і БП| не повинні мати механічних пошкоджень|ушкоджень|, що впливають на їх працездатність.

7.5.2 Перевірка міцності електричної ізоляції БП| (п.2.8 цього|теперішнього,даного| паспорта) проводиться|виробляється,справляється| із 
застосуванням установки пробійної.

           Випробувальна  напруга|напруження| прикладається між  |з'єднаним| разом виведеннями вилки|виделки|  мережевого|мережного| живлення|харчування|  і виведеннями штеккера| і корпусом блоку живлення|харчування|. При  дії випробувальної напруги|напруження| не повинні спостерігатися ознаки пробою або поверхневого|поверхового,зверхнього| перекриття ізоляції.

7.5.3 Перевірка електричного опору ізоляції БП| проводиться|виробляється,справляється| із застосуванням 
мегаомметра номінальною напругою|напруженням| 500 В.

          Мегаомметр  підключається  відповідно до п.7 5.2, свідчення|показники,показання| мегаомметра фіксуються через  1  хв  після|потім| подачі|застосування| напруги|напруження|.

           Результат  операції  калібрування вважається|лічиться| позитивним, якщо зміряне|виміряне|  значення  електричного опору ізоляції не менше 40 МОм  в нормальних умовах застосування|вживання| (таблиця 2).

7.5.4 Калібрування приладу зводиться до визначення основної погрішності. Визначення 
основної погрішності приладу проводити|виробляти,справляти| по перевірочних схемах, відповідно до малюнків 1 і 2.      

7.5.4.1 Основну похибку приладу, що повіряється|довіряється|, із застосуванням установки УПТ-5| 

(рисунок 1) визначати таким чином:

           -  встановити на установці УПТ-5| одне із значень магнітної індукції, відповідне значенню магнітної індукції на числовій відмітці шкали, що повіряється|довіряється|;

           - встановити ПИП| приладу, що повіряється|довіряється|, у фіксуючому пристрої|устрої| в робочому об'ємі|обсязі| електромагніту установки УПТ-5|;

           - обертаючи ПИП|, добитися максимального відхилення механічного покажчика відлікового пристрою|устрою| приладу, що повіряється|довіряється| .

            Різниця між свідченням|показником,показанням| приладу, що повіряється|довіряється|, і встановленим|установленим| значенням магнітної індукції на установці УПТ-5| є|з'являється,являється| абсолютною погрішністю (().

7.5.4.2 Основну погрішність приладу, що повіряється|довіряється|, із застосуванням міри магнітної

індукції (малюнок 2) визначати таким чином:

           - помістити ПИП| приладу, що повіряється|довіряється|, у фіксуючому пристрої|устрої| між котушками|катушками| міри магнітної індукції;

           - встановити міру магнітної індукції по рівню;

           - повернути|обернути| міру магнітної індукції так, щоб|так , щоб,таким образом | індукція магнітного поля Землі|грунту|, що становить, робила найменший вплив на ПИП| приладу, що повіряється|довіряється| (контролювати по найменшому по абсолютній величині свідченню|показнику,показанню| приладу в діапазоні вимірювань|вимірів| 0-50 мТл|). При цьому положення|становище| міри магнітної індукції, встановлене|установлене| по рівню, повинне виявитися незмінним;

        1 - полюсні наконечники установки УПТ-5|;

        2 - обмотки електромагніту установки УПТ-5|;

        3 - первинні перетворювачі ПП| і ИП| (ПП-| прилад, що повіряється|довіряється|, ИП-| зразковий прилад установки УПТ-5|).

Рисунок 1- Повірочна схема із застосуванням установки УПТ-5|

1 -  міра магнітної индукции,КМ-2;

2 - первинний вимірювальний перетворювач;

         ПП|  - прилад, що повіряється|довіряється|;

         І - установка У300;

         У - ампервольтметр Щ301;

         R -катушка електричного опору вимірювальна Р321, 1 Ом.

Рисунок 2 - Повірочна схема із застосуванням міри магнітної індукції

          - по ампервольтметру "В" і зразковому опору "R" встановити струм|тік| в мірі магнітної індукції, відповідний одному із значень величини індукції магнітного поля, що повіряються|довіряються|, визначуваному по формулі 2. 

                                                   У = К*I                      ( 2 )

      де В - значення індукції магнітного поля, мТ|, що повіряється|довіряється|;

           К - постійна міри магнітної індукції, мТл/A;

         I - сила струму, А;

        - обертаючи ПВП|, добитися максимального відхилення вказівника відлікового пристрою|устрою| приладу|довіряється|.

        Різниця між показом|показником,показанням| приладу, що повіряється|довіряється|, і встановленим|установленим| значенням магнітної індукції на мірі магнітної індукції є|з'являється,являється| абсолютною похибкою (().

7.5.4.3 Розрахувати для кожної точки|точки|, що повіряється|довіряється|, основну зведену похибку 
вимірювання|виміру| по формулі (1) цього|теперішнього,даного| паспорта.

           Найбільше з|із| отриманого значення основної похибки не повинне перевищувати  значень, встановлених|установлених| в таблиці 1 цього|теперішнього,даного| паспорта. 

7.6 Оформлення результатів калібрування

         Позитивні  результати калібрування оформляються відтисненням тавра|тавра| в свідоцтві|свідченні,посвідці| про приймання.

           При  негативних|заперечних|  результатах калібрування рішення|розв'язання,вирішення,розв'язування| про можливість|спроможність|  подальшого|дальшого|  застосування|вживання| приладу ухвалює керівник підприємства, яке його використовує.

8 ТРАНСПОРТУВАННЯ І ЗБЕРІГАННЯ
           8.1 Прилад можна транспортувати в закритому|зачиненому| транспорті будь-якого виду|виду|. При транспортуванні повітряним транспортом прилад повинен бути розміщений в герметизованому відсіку.

           Граничні умови транспортування:

           температура довкілля|довколишнього| від мінус 50 °С|із|, до плюс 50 °С|із|;
           відносна вологість|вогкість| повітря 98 % при температурі 35 °С|із|;
           атмосферний тиск|тиснення| 84 -106,7 кПа| (630 - 800 мм рт|. ст.);

           максимальне прискорення механічних ударів 30 м/с2 при частоті 80 - 120  ударів в хвилину.

    Залізничні вагони, контейнери, кузови автомобілів, використовувані для транспортування приладу, не повинні мати слідів перевезення цементу, вугілля, хімікатів і т.д.

8.2 Прилад до введення в експлуатацію повинен зберігатися в упаковці
підприємства – виробника при температурі довкілля від 5 °С до 40 °С  та відносній вологості до 
80 % при температурі 25 °С.

          Зберігання приладу без упаковки потрібно проводити при температурі довкілля від 10 °С до 
35 °С  та відносній вологості 80 % при температурі 25 °С.

          При зберіганні приладу чи при тривалій перерві в роботі з ним рекомендується електрохімічне джерело струму вилучити з приладу і зберігати його окремо.

          В приміщеннях для зберігання не повинно бути пилу, парів кислот та лугу, агресивних газів та інших шкідливих домішок, викликають корозію.

          При зберіганні приладу в споживчій тарі (футлярі ) кількість рядів складування по висоті не повинна перевищувати десяти.

8.3 Прилад по закінченню строку служби, якщо він не підлягає ремонту, 
вилучається з обігу та експлуатації, та піддається утилізації в установленому порядку.  

9 ГАРАНТІЇ ВИГОТІВНИКА

9.1 Виробник гарантує відповідність приладу вимогам технічних умов при 
дотриманні умов експлуатації, транспортування і зберігання.

9.2 Гарантійний термін експлуатації -  18 місяців з дня введення  приладу в 
експлуатацію, але|та| не більше 24 місяців з дня виготовлення. Гарантійний термін зберігання - 6 місяців з моменту|із моменту| виготовлення приладу.

9.3 Претензії до якості приладу приймаються до розгляду і гарантійний ремонт

проводиться за наявності свідоцтва|свідчення,посвідки| про приймання і збереження на приладі відтиску тавра|тавра| підприємства -  виробника або організації, що проводить гарантійний ремонт.

АДРЕСА ГАРАНТІЙНОЇ РЕМОНТНОЇ МАЙСТЕРНІ

             10014, Україна, м. Житомир,    майдан  Перемоги,  10,    

            центральна  ремонтна  лабораторія,  тел:(0412) 405-863, 

            e-mail: office@eliz.com.ua, www.eliz.com.ua.    

ДОДАТОК А: Схема електрична принципіальна.

�





�





� EMBED Equation.3  ���





2





1





1





2





3





3





ИП





ПП





  2





  И





  В





 ПП





R





� EMBED Equation.3  ���





� EMBED Equation.3  ���





2





1





1





2





3





3





ИП





ПП





  2





 И





  В





 ПП





R














1





1








ЭМ4305

8
                                                                                                                                      ЭМ4305                  

16

_1247053469.unknown

_990446642.unknown

